## 具体命令
|  |  | 数据 | [18 empty] | 说明
命令接口类型 | 命令功能 | 方向 | 字符串 | [18 empty] | 公司所有产品都会发送的网络组播信息
网口 | 广播自身信息 | 组播 236.2.3.6:2468 | 产品型号 |  | 产品序列号 |  |  |  |  | ip地址 |  |  |  |  | 控制端口 |  | 数据流端口 |  | 协议地址 | 协议类型 | 预留
|  |  | "FSY-I" | "," | "1905FSY0101" |  | "," |  |  | "192.168.2,101" |  |  |  | "," | "5001" | "," | "5000" | "," | "1" | "0"
|  |  | 地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器地址 |  |  |  | 寄存器值 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
[6 empty] | 低位 |  |  | 高位 | 低位在前 高位在后 小端序
网口，串口，can | 从机广播自身序列号 | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23(主动返回多个寄存器) | 0x10 | 0x56 |  |  | 0x00 | char[16]‘1905CCM0101’不足16位补零 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (辐射量) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x01 |  |  | 0x00 | uint32，实际值*100，单位uSv/h |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (温度) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x03 |  |  | 0x00 | uint32，实际值*10，单位℃ |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (气压) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x05 |  |  | 0x00 | uint32，实际值，单位pa |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (湿度) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x07 |  |  | 0x00 | uint32，实际值，单位% |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (二氧化碳含量) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x09 |  |  | 0x00 | uint32，实际值*10，ppm |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (pm2.5) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x0b |  |  | 0x00 | uint32，实际值*10，单位ug/m3 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 (报警状态) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x0d |  |  | 0x00 | uint32，32个bit位 ，bit 为1 是报警 bit0:辐射上阈值报警，bit1:辐射下阈值报警，bit2：辐射检测离线，bit3：保留 bit4:温度上阈值报警，bit5:温度下阈值报警，bit6：温度检测离线，bit7：保留 bit8:气压上阈值报警，bit9:气压下阈值报警，bit10：气压检测离线，bit11：保留 bit12:湿度上阈值报警，bit13:湿度下阈值报警,bit14：湿度检测离线, bit15：保留 bit16:co2上阈值报警，bit17:co2下阈值报警, bit18：co2检测离线 , bit19：保留 bit20:pm2.5上阈值报警,bit21:温pm2.5下阈值报警,bit22：pm2.5检测离,bit23：保留 bit24:声报警损坏， bit25:保留 bit26：声报警离线 bit27：保留 bit28:光报警损坏 ， bit29:保留 bit30：光报警离线 bit31：保留 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 status_bit) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x0f |  |  | 0x00 | uint32，32个bit位 bit0: 门状态 0 打开 1关闭 bit1: pm2.5电压状态 0电源引脚低 1电源引脚高 bit2：pm2.5复位引脚状态 0复位引脚低 1 复位引脚高 bit3：蓝牙音箱暂停播放按键状态(BT_PIO2) 0低电平 1高电平 bit4：蓝牙音箱音量-键状态(BT_PIO3) 0低电平 1高电平 bit5：蓝牙音箱音量+键状态(BT_PIO4) 0低电平 1高电平 bit6：蓝牙音箱静音键状态(AUDIO_MUTE) 0低电平 1高电平（高电平静音） bit7：风扇开关 0关闭 1开启 bit8：usb选择 0：选择USB3（识别/充电/默认口）1选择 USB4(下程序口) bit9：LORA电源状态（LORA_POWER_EN） 0电源引脚低 1电源引脚高 bit10：LORA模式M1 0为低电平 1 高电平 bit11：LORA模式M0 0为低电平 1 高电平 bit12: 是否启用声音报警 0 不启用 1 为启用 bit13: 是否启用光报警 0 不启用 1 为启用 bit14：是否启用屏幕 0 不启用 1 启用
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 预留_bit) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x11 |  |  | 0x00 | 预留
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 预留_bit) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x13 |  |  | 0x00 | 预留
网口，串口，can | 从机主动上传实时值 预留_bit) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x04 | 0x15 |  |  | 0x00 | 预留 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 一次上传多个值 | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x2c | 0x01 |  |  | 0x00 | 一次性上传0x01到0x15的值 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
网口，串口，can | 从机主动上传五分钟值 (辐射量) | 从机-->主机(主动上传) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x0c | 0x28 |  |  | 0x00 | uchar data_time[8]+ uint32 dose_rate；时间+辐射量值*100； data_time定义：data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒 data_time[6，7]预留 |  |  | CRC低位 |  | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
[5 empty] | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 |  | 低位在前 高位在后 小端序
网口，串口，can | 读写从机 (辐射量报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10（写多个寄存器） | 0x32 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，辐射量实际值*100，单位uSv/h | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20（写多个寄存器返回） | 0x32 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90(写多个寄存器返回错误) | 0x32 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03(读多个寄存器） | 0x32 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x32 | 0x00 | uint32，辐射量实际值*100，单位uSv/h |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83(读多个寄存器返回错误） | 0x32 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (辐射量报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x34 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，辐射量实际值*100，单位uSv/h | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x34 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x34 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x34 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x34 | 0x00 | uint32，辐射量实际值*100，单位uSv/h |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x34 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (温度报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x36 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，温度实际值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x36 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x36 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x36 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x36 | 0x00 | uint32，温度实际值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x36 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (温度报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x38 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，温度实际值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x38 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x38 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x38 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x38 | 0x00 | uint32，温度实际值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x38 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (气压报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x3a | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，气压值 hpa | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x3a | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x3a | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x3a | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x3a | 0x00 | uint32，气压值 hpa |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x3a | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (气压报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x3c | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，气压值 hpa | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x3c | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x3c | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x3c | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x3c | 0x00 | uint32，气压值 hpa |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x3c | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (湿度报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x3e | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，湿度值 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x3e | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x3e | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x3e | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x3e | 0x00 | uint32，湿度值 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x3e | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (湿度报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x40 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，湿度值 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x40 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x40 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x40 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x40 | 0x00 | uint32，湿度值 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x40 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (二氧化碳报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x42 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，二氧化碳值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x42 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x42 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x42 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x42 | 0x00 | uint32，二氧化碳值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x42 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (二氧化碳报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x44 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，二氧化碳值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x44 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x44 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x44 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x44 | 0x00 | uint32，二氧化碳值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x44 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (PM2.5报警上阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x46 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，PM2.5值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x46 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x46 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x46 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x46 | 0x00 | uint32，PM2.5值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x46 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (PM2.5报警下阈值) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x48 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，PM2.5值*10 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x48 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x48 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x48 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x48 | 0x00 | uint32，PM2.5值*10 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x48 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (报警使能) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x52 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | uint32，对应报警状态，bit位为1时禁止 如：bit0:辐射量上阈值报警使能，bit1:辐射量下阈值报警使能 bit2：辐射检测离线使能 bit3：保留 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x52 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x52 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x52 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0x52 | 0x00 | uint32，对应报警状态 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x52 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (序列号读写) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x56 | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x10 | char[16]‘1905CCM0101’不足16位补零 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x56 | 0x00 | 0x08 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x56 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x56 | 0x00 | 0x08 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x08(字节数) | 0x56 | 0x00 | char[16]‘1905CCM0101’不足16位补零 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x56 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (时间读写) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x5E | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x08 | data_time 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x5E | 0x00 | 0x04 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x5E | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x5E | 0x00 | 0x04 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x08(字节数) | 0x56 | 0x00 | data_time 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x5E | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 只读 (软件版本号)
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0x62 | 0x00 | 0x0a | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x14(字节数) | 0x62 | 0x00 | 20个字节的软件版本号 “V1.5.1.20250829R”不足20位补零 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x62 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 只写 (请求历史数据) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0x6C | 0x00 | 0x8 | 0x00 | 0x10 | data_time_start+data_time_end | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0x6C | 0x00 | 0x8 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0x6C | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 延时返回(主动上传五分钟) | 0x01(从机地址) | 0x23 | 0x0c | 0x14 | 0x00 | uchar data_time[8]+ uint32 dose_rate；时间+辐射量值*100； data_time定义：data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒 data_time[6，7]预留 |  |  |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 寄存器值 |  | CRC低位 | CRC高位
|  |  |  | 0x06 | 低位 | 高位 | 低位 | 高位 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 只写(控制设备重启) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x06 | 0x78 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x16 | 0x78 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x86 | 0x78 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写(读写设备地址) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x06 | 0x79 | 0x00 | 地址低位 | 地址高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x16 | 0x79 | 0x00 | 地址低位 | 地址高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x86 | 0x79 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（设置/读） | 0x01(从机地址) | 0x05 | 0x79 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x15 | 0x79 | 0x00 | 地址低位 | 地址高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x85 | 0x79 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 读写从机 (ctrolbit1，设备音量) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x06 | 0x7a | 0x00 | 音量低位 | 音量高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x16 | 0x7a | 0x00 | 音量低位 | 音量高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x86 | 0x7a | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（设置/读） | 0x01(从机地址) | 0x05 | 0x7a | 0x00 | 0x00 | 0x01 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x15 | 0x7a | 0x00 | 音量低位 | 音量高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x85 | 0x7a | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
| 读写从机 (ctrolbit2) | 主机--》从机（设置/写） | 0x01(从机地址) | 0x06 | 0x7B | 0x00 | ctrolbit2低位 | ctrolbit2高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x16 | 0x7B | 0x00 | ctrolbit2低位 | ctrolbit2高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x86 | 0x7B | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（设置/读） | 0x01(从机地址) | 0x05 | 0x7B | 0x00 | 0x00 | 0x01 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x15 | 0x7B | 0x00 | ctrolbit2低位 | ctrolbit2高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x85 | 0x7B | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器值 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 只写 (程序更新) | 主机--》从机(ota开始(写)) | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0xc8 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | 文件总长 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0xc8 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0xc8 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机(ota数据(写)) | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0xD0 | 0x00 | 0x01或者0x40 | 0x00 | 0x02或者128 | 纯bin原始字节，无包序号/无偏移/无额外业务头；数据长度必须为偶数 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0xD0 | 0x00 | 0x01或者0x40 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0xD0 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机(ota结束(写)) | 0x01(从机地址) | 0x10 | 0xcA | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x04 | 文件CRC32，小端序 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x20 | 0xcA | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（写错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x90 | 0xcA | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位
网口，串口，can | 只读 (程序更新状态)
|  |  | 地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 主机--》从机（获取/读） | 0x01(从机地址) | 0x03 | 0xCC | 0x00 | 0x02 | 0x00 | CRC低位 | CRC高位
|  |  | 地址 | 功能码(读返回,区别主动返回) | 字节数 | 寄存器地址低位 | 寄存器地址高位 | 寄存器值
|  | 从机--》主机（返回） | 0x01(从机地址) | 0x13（读多个寄存器返回） | 0x04(字节数) | 0xCC | 0x00 | uint32 state + uint32 written_bytes，小端序 |  |  | CRC低位 | CRC高位
|  | 从机--》主机（读错误返回） | 0x01(从机地址) | 0x83 | 0x62 | 0x00 | 错误码低位 | 错误码高位 | CRC低位 | CRC高位

## 寄存器表
地址（十进制） | 寄存器数量(1个寄存器两个字节) | 类型 | 变量名 | 功能 | 备注
1 | 2 | uint32 | dose_rate | 辐射量*100 | uint32*100，单位uSv/h | 只读
3 | 2 | int32 | temp | 温度*10 | ℃ | 只读
5 | 2 | uint32 | press | 气压 | Pa | 只读
7 | 2 | uint32 | hum | 湿度 | % | 只读
9 | 2 | uint32 | co2 | 二氧化碳含量 | ppm | 只读
11 | 2 | uint32 | pm2d5 | pm2.5*10 |  | 只读
13 | 2 | uint32 | alarm_bit1 | 报警状态 | uint32，32个bit位 ，0表示无报警 1表示有报警 bit0:辐射上阈值报警，bit1:辐射下阈值报警，bit2：辐射检测离线，bit3：保留 bit4:温度上阈值报警，bit5:温度下阈值报警，bit6：温度检测离线，bit7：保留 bit8:气压上阈值报警，bit9:气压下阈值报警，bit10：气压检测离线，bit11：保留 bit12:湿度上阈值报警，bit13:湿度下阈值报警,bit14：湿度检测离线, bit15：保留 bit16:co2上阈值报警，bit17:co2下阈值报警, bit18：co2检测离线 , bit19：保留 bit20:pm2.5上阈值报警,bit21:温pm2.5下阈值报警,bit22：pm2.5检测离,bit23：保留 bit24:声报警损坏， bit25:保留 bit26：声报警离线 bit27：保留 bit28:光报警损坏 ， bit29:保留 bit30：光报警离线 bit31：保留 | 只读
15 | 2 | uint32 | status_bit | 状态bit | uint32，32个bit位 bit0: 门状态 0 打开 1关闭 bit1: pm2.5电压状态 0电源引脚低 1电源引脚高 bit2：pm2.5复位引脚状态 0复位引脚低 1 复位引脚高 bit3：蓝牙音箱暂停播放按键状态(BT_PIO2) 0低电平 1高电平 bit4：蓝牙音箱音量-键状态(BT_PIO3) 0低电平 1高电平 bit5：蓝牙音箱音量+键状态(BT_PIO4) 0低电平 1高电平 bit6：蓝牙音箱静音键状态(AUDIO_MUTE) 0低电平 1高电平（高电平静音） bit7：风扇开关 0关闭 1开启 bit8：usb选择 0：选择USB3（识别/充电/默认口）1选择 USB4(下程序口) bit9：LORA电源状态（LORA_POWER_EN） 0电源引脚低 1电源引脚高 bit10：LORA模式M1 0为低电平 1 高电平 bit11：LORA模式M0 0为低电平 1 高电平 bit12: 是否启用声音报警 0 不启用 1 为启用 bit13: 是否启用光报警 0 不启用 1 为启用 bit14：是否启用屏幕 0 不启用 1 启用
17 | 2 | 预留
19 | 2 | 预留
21 | 2 | 预留
30 | 4 | uchar[8] | data_time | 时间（五分钟值） | 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 | 只读
34 | 2 | uint32 | dose_rate | 辐射量*100（五分钟值） | uint16 高两位bit位是单位，00:uSv/h，01:mSv/h,10:Sv/h 例：实际值 ：0.12uSv/h uint16值：0x000c 例: 实际值 ：0.12mSv/h uint16值：0x400c | 只读
报警阈值设置和其他控制
50 | 2 | uint32 | Alart_Threshold1 | 辐射量 报警上阈值*100 | uint16 高两位bit位是单位，00:uSv/h，01:mSv/h,10:Sv/h 例：实际值 ：0.12uSv/h uint16值：0x000c 例: 实际值 ：0.12mSv/h uint16值：0x400c | 读写
52 | 2 | uint32 | Alart_Threshold2 | 辐射量 报警下阈值*100 | uint16 高两位bit位是单位，00:uSv/h，01:mSv/h,10:Sv/h 例：实际值 ：0.12uSv/h uint16值：0x000c 例: 实际值 ：0.12mSv/h uint16值：0x400c | 读写
54 | 2 | uint32 | Alart_Threshold3 | 温度报警上阈值*10 | ℃ | 读写
56 | 2 | uint32 | Alart_Threshold4 | 温度报警下阈值*10 | ℃ | 读写
58 | 2 | uint32 | Alart_Threshold5 | 气压报警上阈值*10 | hPa | 读写
60 | 2 | uint32 | Alart_Threshold6 | 气压报警下阈值*10 | hPa | 读写
62 | 2 | uint32 | Alart_Threshold7 | 湿度报警上阈值*10 | % | 读写
64 | 2 | uint32 | Alart_Threshold8 | 湿度报警下阈值*10 | % | 读写
66 | 2 | uint32 | Alart_Threshold9 | 二氧化碳含量报警上阈值*100 | % | 读写
68 | 2 | uint32 | Alart_Threshold10 | 二氧化碳含量报警下阈值*100 | % | 读写
70 | 2 | uint32 | Alart_Threshold11 | pm2.5报警上阈值*100
72 | 2 | uint32 | Alart_Threshold12 | pm2.5报警下阈值*100
74 | 2
76 | 2
78 | 2
80 | 2
82 | 2 | uint32 | alrm_biten | 报警使能 | uint32，对应报警状态，bit位为1时禁止 如：bit0:辐射量上阈值报警使能，bit1:辐射量下阈值报警使能 bit2：辐射检测离线使能 bit3：保留 | 只读
84 | 2
86 | 8 | char[16] | serialnum | 序列号 | 16个字节的序列号 “1905CCM0101”不足16位补零 | 读写
94 | 4 | uchar[8] | data_time | 时间 | 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 | 读写
98 | 10 | char[20] |  | 软件版本号 | 20个字节的软件版本号 “V1.5.1.20250829R”不足20位补零 | 只读
108 | 4 | uchar[8] | data_time_start | 五分钟历史数据请求开始时间 | 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 | 读写
112 | 4 | uchar[8] | data_time_end | 五分钟历史数据请求结束时间 | 年月日时分秒 ，data_time[0]:年 data_time[1]:月 data_time[2]:日 data_time[3]:时 data_time[4]:分 data_time[5]:秒data_time[6，7]预留 | 读写
120 | 1 | uint16 | reboot | 控制设备重启 | 0x0001重启
121 | 1 | uint16 | address | 设备的通信协议地址
122 | 1 | uint16 | control_bi1 | 设备的报警音量 | 0x0020 | 读写
123 | 1 | uint16 | control_bit2 | 对应地址15的ctrolbit(门状态不能控制) | uint32，32个bit位 bit0: 门状态 0 打开 1关闭 bit1: pm2.5电压状态 0电源引脚低 1电源引脚高 bit2：pm2.5复位引脚状态 0复位引脚低 1 复位引脚高 bit3：蓝牙音箱暂停播放按键状态(BT_PIO2) 0低电平 1高电平 bit4：蓝牙音箱音量-键状态(BT_PIO3) 0低电平 1高电平 bit5：蓝牙音箱音量+键状态(BT_PIO4) 0低电平 1高电平 bit6：蓝牙音箱静音键状态(AUDIO_MUTE) 0低电平 1高电平（高电平静音） bit7：风扇开关 0关闭 1开启 bit8：usb选择 0：选择USB3（识别/充电/默认口）1选择 USB4(下程序口) bit9：LORA电源状态（LORA_POWER_EN） 0电源引脚低 1电源引脚高 bit10：LORA模式M1 0为低电平 1 高电平 bit11：LORA模式M0 0为低电平 1 高电平 bit12: 是否启用声音报警 0 不启用 1 为启用 bit13: 是否启用光报警 0 不启用 1 为启用 bit14：是否启用屏幕 0 不启用 1 启用 | 读写 | 这里和转接板控制有些重合，从机不一定有蓝牙音箱这些
程序更新
200 | 2 | uint32 | file_index | 文件总长 | ota开始 | 写 | 1 先写 200寄存器，通知总长度 2 再循环写 208寄存器，发送固件数据 3 最后写 202寄存器，发送整包 CRC32 4 设备校验成功后重启，由 Bootloader 完成搬运
202 | 2 | uint32 | file_index | 文件crc32 | ota结束 | 写
204 | 4 | (uint32) + uint32 | state + written_bytes | ota的状态 已经写入的字节数 | ota的状态 OTA_STATE_IDLE = 0, /* 空闲，未开始 */ OTA_STATE_STARTED = 1, /* 已开始，接收中 */ OTA_STATE_VERIFY = 2, /* 接收完毕，校验中 */ OTA_STATE_ERROR = 3, /* 出错（CRC 不对/越界等） */ OTA_STATE_DONE = 4, /* 标记已写入，等待重启 */ | 读
208 | 1到64 | 最少char[2]，最大char[128] | bin文件数据 | bin文件数据 | 按顺序、连续发送 | 写

## 协议
一